Zadanie 1 – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż dwukopułowej lampy operacyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja obecnej lampy oraz zakup, dostawa wraz z montażem nowej dwukopułowej lampy operacyjnej bezcieniowej mocowanej do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej.
Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod led.
Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne.
L.p.	Opis/ Parametr wymagany	Wymogi graniczne	Parametry oferowane/podać zakresy lub opis
	Producent	podać
	Nazwa własna	podać
	Kraj pochodzenia	podać
	Model	podać
	Rok produkcji	podać
	Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy	TAK
	Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły: max. 55 W dla kopuły głównej i max. 55 W dla kopuły satelitarnej. Kopuła główna i satelitarna wyposażone są w ± 110 diod LED każda.	Tak
	Średnica kopuły głównej i satelitarnej ≥ 63 cm. Dodatkowo kopuły wyposażone są w reling (uchwyt niesterylizowany) na min 75 % obwodu	TAK
	Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego.	TAK
	Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego.	TAK
Parametry kopuły głównej
	Kopuła główna wyposażona w min. 7 modułów świetlnych: 6 modułów po min 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający min 20 diod LED.	TAK
	Natężenia oświetlenia w odległości 1m – min 160 000 luksów	TAK
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K	TAK
	Średnica pola roboczego d10-d50: 28cm – 14 cm	TAK
	Współczynnik odwzorowania barw (Ra) – min. 96	TAK
	Wgłębność oświetlenia min 140 cm	TAK
	Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły.	TAK
	Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm	TAK
	Możliwość obrotu ramienia stałego o 360° wokół mocowania głównego	TAK
	Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o 360°	TAK
	Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach	TAK
	Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Sterowanie elektroniczne realizowane w min 10 stopniach	TAK
	Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach.	TAK
	Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach.	TAK
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin	TAK
Kopuła satelitarna
	Kopuła satelitarna wyposażona w min.7 modułów świetlnych: 6 modułów po min 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający min 20 diod LED.	TAK
	Natężenie oświetlenia w odległości 1m – min 160 000 luksów	TAK
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K	TAK
	Średnica pola roboczego d10-d50: 28cm – 14 cm	TAK
	Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96	TAK
	Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły.	TAK
	Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 175 cm	TAK
	Możliwość obrotu ramienia stałego o 360° wokół mocowania głównego	TAK
	Możliwość obrotu o 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym.	TAK
	Możliwość manewrowania kopułą w trzech prostopadłych osiach	TAK
	Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jej stronach. Sterowanie elektroniczne realizowane w min 10 stopniach	TAK
	Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach.	TAK
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin	TAK
Inne wymagania
	Gwarancja min. 24 miesiące kryterium zgodnie z SWZ - punktacja	TAK / podać
	Min. 2 przeglądy w ramach gwarancji z uwzględnieniem poz.56	TAK
	Szkolenie personelu z obsługi sprzętu	TAK
	Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy	TAK
	Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe	TAK
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez podmiot z siedziba na terenie Polski posiadający odpowiednie uprawnienia	TAK
	Montaż lampy w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy	TAK
Dokumentacja
	Materiały informacyjne	TAK
	Instrukcja użytkowania i inne dokumenty (karta gwarancyjna, paszport) w wersji papierowej i elektronicznej	TAK
	Certyfikat - Normy krajowe i międzynarodowe takie, jak PN-84/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, PN-EN 12464-1: Technika świetlna — Oświetlenie miejsc pracy i PN-EN 60601-2-41: Medyczne urządzenia elektryczne – część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych lub równoważne	TAK
	Świadectwo wykonania badań elektrycznych po montażu	TAK

………………………………………………….. ……………………………………………………….
        /Miejscowość, data/ / Podpis Oferenta/