Zadanie 2 – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego z głowicami;

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. aparatu ultrasonograficznego z 4 głowicami według poniższego opisu:

| L.p | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa własna | Tak Podać |  |
|  | Producent | Tak Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak Podać |  |
|  | Model | Tak Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe ani demonstracyjne, rok produkcji 2023. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V AC | Tak |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich. | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080 | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga kompletnego aparatu 90 kg. | Tak |  |
|  | Min. 4 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu | Tak |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 10” | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek | Tak |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu powyżej 250 dB | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,5 MHz do 18.0 MHz | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat wraz z 2 rolkami papieru | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm - 35 cm) | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Tkankowy doppler spektralny. Kolorowy doppler spektralny. | Tak |  |
|  | W pełni niezależny Triplex Mode dla ułatwienia wszelkich operacji Dopplerowskich | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1000 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min (1,0 do 16,00mm) | Tak |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 88° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak |  |
|  | Doppler fali ciągłej CWD | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
|  | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w trybach Dopplera przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
|  | Praca w trybie wieloekranowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak |  |
|  | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego - kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, A’ | Tak Wymienić |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE. | Tak Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych. | Tak |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO | Tak Wymienić |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa, elektroniczna matrycowa, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych – szt.1 Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 1,5 – 4,0 MHz Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pary częstotliwości Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 4 różnych częstotliwości Kąt pola obrazowania min. 100 stopni Ilość kryształów w głowicy min. 192 | Tak |  |
|  | Głowica convex, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do brzusznych – szt. 1 Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 2,0 – 5,0 MHz Obrazowanie harmoniczne, minimum 2 pary częstotliwości Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 2 różnych częstotliwości Kąt pola obrazowania min. 55 stopni Ilość kryształów w głowicy min. 128 | Tak |  |
|  | Głowica liniowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa – 1 szt. Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 5,0 – 12,0 MHz Obrazowanie harmoniczne, minimum 2 pary częstotliwości Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 2 różnych częstotliwości Szerokość pola obrazowania – min. 38 mm Ilość kryształów w głowicy min. 128 Głowica liniowa, elektroniczna współpracująca również z aparatem USG LogiQ S8 – 1 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Auto IMT (Intima Media Thickness) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania Color M-Mode | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną, pediatryczną szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 8.0 MHz, (± 1MHz) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną, o zakresie częstotliwości od 2,0 – 4.0 MHz, (± 1MHz) i kącie skanowania min 110 stopni. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościową matrycową ze zmienna częstotliwością pracy w zakresie min. 5,0 – 12,0 MHz., liczbą kryształów min. 1000 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Głowicę przeprzełykową wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK |  |
| Inne wymagania |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące kryterium zgodnie z SWZ | Tak Podać |  |
|  | Min. 2 przeglądy w ramach gwarancji z uwzględnieniem poz.56 | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy | Tak |  |
|  | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez podmiot z siedziba na terenie Polski posiadający odpowiednie uprawnienia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu | Tak |  |
| Dokumentacja |
|  | Materiały informacyjne | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania i inne dokumenty (karta gwarancyjna, paszport) w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | Tak |  |

…………………………………………..                                    ………………………………                   /Miejscowość, data/                                                                                                    / Podpis Oferenta/