Zadanie 3 – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa videogastroskopu.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa videogastroskopu zgodnie 
z poniższymi wymaganiami:

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa własna | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | Tak |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
| 11 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 15 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
| 17 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000 , który jest na wyposażeniu pracowni endoskopowej Zamawiającego | Tak |  |
| 18 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
|  | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące kryterium zgodnie z SWZ | Tak Podać |  |
|  | Min. 2 przeglądy w ramach gwarancji z uwzględnieniem poz.56 | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy | TAK |  |
|  | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez podmiot z siedziba na terenie Polski posiadający odpowiednie uprawnienia | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu | Tak |  |
| Dokumentacja |
|  | Materiały informacyjne | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania i inne dokumenty (karta gwarancyjna, paszport) w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | Tak |  |

…………………………………………………..                     …………………………………………….

/Miejscowość, data/                                                                            / Podpis Oferenta/