Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę aparatu rtg z ramieniem C dla SP ZOZ MSW w Koszalinie uprzejmie informujemy, co następuje:

- Dotyczy GENERATOR, pkt 12

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Kontrola czasu trwania pulsu w zakresie >10-25ms”.

Wnoszę o usunięcie wyżej wymienionego zapisu w całości.

Parametr ten w kompilacji z pozostałymi parametrami jest charakterystyczny dla aparatu ZIHEM. Ponadto parametr ten jest nieużyteczny, ponieważ podczas badania lekarz nigdy nie ustawia ręcznie czasu trwania pulsu. Parametr ten jest ustawiany fabrycznie i posiada możliwość modyfikacji w trybie serwisowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy WÓZEK Z RAMIENIEM, Pkt 8

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej > ±220°”.

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej +- 200 stopnie.”

Parametr ten w kompilacji z pozostałymi parametrami wskazuje na aparat ZIHEM model SOLO.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy WÓZEK Z RAMIENIEM, pkt 12

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu, sterowanie kołami i hamowanie z każdej możliwej pozycji dźwigni, aretaż kół względem osi stołu z możliwością zahamowania”.

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Hamulec zwalniany jest poprzez nożny pedał, a do sterowania służy ręczna dźwignia”.

Rozwiązanie to jest równoważne z opisanym, ponadto parametr ten jest charakterystyczna dla firmy ZIHEM.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy WÓZEK Z RAMIENIEM, pkt 13

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania, np. w obrębie ramienia C, podać, opisać rozwiązania zaoferowane”.

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy.”

Opisany parametr wskazuje bezpośrednio na konkretny model aparatu. Zapis nie ograniczający konkurencji powinien uwzględniać co najmniej 3 tryby pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy MONITOR, TOR WIZYJNY, pkt 1

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Monitor umieszczony na wspólnym wózku stacji monitorowej z prezentacją jednoczasową obrazu żywego i referencyjnego w pełnej wielkości w pełnym formacie (nie miniatury) (obraz żywy i referencyjny) lub dwa monitory o rozdzielczości: 1 monitor, rozdzielczość > 1900 x 1200 kontrast  500:1 i  luminacji min. 500cd/m² 2 monitory, rozdzielczość >1280 x1024  kontrast  900:1 i  luminacji min. 900cd/m²”.

Wnoszę o dopuszczenie dwóch monitorów diagnostycznych o parametrach (kontrast oraz luminacje) adekwatnych do opisanych przy opcji oferowanej przez firmę ZIHEM tj. jednego monitora HD 24’’.

Przygotowany zapis wskazuje na aparat ZIHEM, ponieważ nie istnieją monitory 19’’ o opisanych parametrach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy MONITOR, TOR WIZYJNY, pkt 12

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „ZOOM ≥x 4”.

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ZOOM ≥ x3”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy MONITOR, TOR WIZYJNY, pkt 16

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia na sali, luminacja monitora min. 400cd/m2 i kontrast min. 600:1, dla monitora min 24”, dla dwóch monitorów min. 19” kontrast min. 1000:1, luminacja 1000cd/m2”.

Wnoszę o dopuszczenie zapisu jak w przypadku Dotyczy MONITOR, TOR WIZYJNY, pkt 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8.    Dotyczy MONITOR, TOR WIZYJNY, pkt 18

Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Monitor kolorowy dotykowy znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu oraz z podglądem obrazu żywego dla technika, wielkość podglądu obrazu min. 4””.

Wnoszę o usunięcie wyżej wymienionego zapisu w całości.

Obraz poglądowy nie ma żadnej wartości, a służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.