Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………………………

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| L.p. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | POTWIERDZENIE (WPISAĆ TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferent/Producent | Podać |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. |  |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 |  |
| 3. | Ciężar aparatu max. 90 kg |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej min. 12 bitowy |  |
| 5. | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania danych min 80000 | podać |
| 6. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 19". | podać |
| 7. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu |  |
| 8. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem |  |
| 9. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. |  |
| 10. | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali | podać |
| 11. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z pulpitem aparatu |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2-18 MHz | podać |
| 13. | Dynamika systemu ≥210 dB | podać |
| 14. | Minimum 4 aktywne, równoważne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | podać |
| 15. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 58000 | podać |
| 16. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 1100 s | podać |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1. | B-mode (2D) |  |
| 2. | Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 2000 obrazów/sek | podać |
| 3. | Głębokość obrazowania aparatu min od 1,0 – 32,0 cm. | podać |
| 4. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 8 stopni ustawienia (np. Sono CT) | podać |
| 5. | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  |
| 6. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | podać |
| 7. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | podać |
| 8. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |
| 9. | M-mode |  |
| 10. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu |  |
| 11. | Doppler Kolorowy (CD). |  |
| 12. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z pamięci aparatu |  |
| 13. | Możliwość wyłączenia koloru na obrazach w trybie kolorowego dopplera odtwarzanych z pamięci aparatu |  |
| 14. | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera |  |
| 15. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler |  |
| 16. | Power Doppler (PD). |  |
| 17. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). |  |
| 18. | Funkcja HPRF |  |
| 19. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 9 m/s. | podać |
| 20. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm. | podać |
| 21. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89º | podać |
| 22. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |
| 23. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. |  |
| 24. | Triplex-mode (B+CD+CWD) w czasie rzeczywistym |  |
| 25. | Doppler spektralny z falą ciągłą |  |
| 26. | Wysokiej czułości obrazowanie do oceny przepływów oparte na technice niedopplerowskiej | opisać |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | Do badań narządów jamy brzusznej: - minimum długość, obwód, pole powierzchni | podać |
| 2. | Do badań pediatrycznych – kąty |  |
| 3. | Małych narządów – objętość z 3 pomiarów liniowych na dwóch półobrazach |  |
| 4. | Naczyniowych – automatyczny obrys spektrum na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych i automatyczne wyznaczenie PI i RI |  |
| 5. | Kardiologicznych w trybach B, M i Dopplera PW i CW |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań brzusznych | podać typ głowicy |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. | podać |
| 2. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | podać |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | podać |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 32 cm | podać |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | podać |
| 7. | Minimum po 3 częstotliwości robocze w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym | podać |
| B. | GŁOWICA LINIOWA 2D | podać typ głowicy |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 6,0-10,0 MHz | podać |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne | podać częstotliwości |
| 3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 12 cm | podać |
| 5. | Szerokość pola obrazowania z zakresu 37-45 mm | podać |
| 6. | Obrazowanie trapezowe |  |
| 7. | Minimum 192 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | podać |
| C. | GŁOWICA LINIOWA – wysokiej częstotliwości matrycowa | podać typ głowicy |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 9,0 – 15,0 MHz. | podać |
| 2. | Liczba elementów: min. 1000 | podać |
| 3. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | podać |
| 4. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości | podać |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | podać |
| D. | GŁOWICA SEKTOROWA „PHASED ARRAY” do badań kardiologicznych | podać typ głowicy |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 1,8 – 4,0 MHz | podać |
| 2. | Kąt obrazowania min. 110 stopni | podać |
| 3. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | podać |
| 4. | Możliwość zmiany częstotliwości Dopplera spektralnego min. 3 częstotliwości | podać |
| V. ARCHIWIZACJA |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6., montowany z przodu aparatu. |  |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 115 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | podać |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | podać |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazda USB 2.0 z przodu aparatu |  |
| 7. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI |  |
| 8. | Integracja z systemem szpitalnym poprzez standard DICOM (worklista) |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 1. | Elastografia ilościowa (pomiar stosunku sztywności tkanki do tkanki referencyjnej) – tzw. strain ratio |  |
| 1.1 | Możliwość przeprowadzenia ilościowej analizy elastograficznej w obrazach zarchiwizowanych w pamięci aparatu |  |
| 1.2 | Możliwość analizy strain ratio w funkcji czasu |  |
| 1.3 | Praca w trybie dwóch żywych obrazów: obraz B + obraz ELASTO |  |
| 2. | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów | podać |
| 3. | GŁOWICA ŚRÓDOPERACYJNA liniowa typu ”hokej” min. 8-17 MHz ± 1 MHz, liczba elementów min. 150, obrazowanie harmoniczne min 3 pasma | podać w jakim zakresie częstotliwości oraz tryby pracy i ich częstotliwości |
| 4. | GŁOWICA MIKROCONVEX do badań pediatrycznych | podać typ głowicy |
| 4.1 | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział 6,0 – 10,0 MHz | podać |
| 4.2 | Szerokość pola obrazowania minimum 100° | podać |
| 4.3 | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 5. | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących |  |
| 6. | Obrazowanie przy użyciu Kolorowego Dopplera tkankowego |  |
| 7. | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru, min 200 punktów pomiarowych | podać |
| 8. | Porównywanie obrazów z CT/MR oraz USG– tzw. fuzja obrazów |  |
| 9. | Echokardiograficzna próba wysiłkowa |  |
| VII. Inne |
| 1. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu | załączyć |
| 2. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego, min. 1 dzień. | podać ilość dni |
| 3. | Szkolenie min. 3 osób w wybranym ośrodku na terenie kraju. | podać ilość osób |
| 4. | Okres gwarancji na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące oraz bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym | podać |

……………..………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………..

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych