Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę łóżek, urządzeń do transportu chorych i mebli szpitalnych uprzejmie informujemy, co następuje:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne o długości 2140 mm ?

TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne o szerokości (z barierkami  bocznymi ) 1050 mm ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne, którego konstrukcja oparta jest na pantografie , co nie wpływa na funkcjonalność łóżka ?

TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne z barierkami bocznymi powodującymi zwiększenie szerokości łóżka ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne ze szczytami nie posiadającymi mechanizmu zaciskowego ? Proponowane łóżka wyposażone są w szczyty nie wymagającego takiego rozwiązania

TAK

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne bez automatycznego rozłączenia funkcji elektrycznych po maksymalnie 180 ? Prosimy o wskazanie z czego wynika parametr max 180 sekund ? Czym kierował się zamawiający wymagając takiego rozwiązania ?

TAK - Zamawiający dopuszcza łóżko wielofunkcyjne bez automatycznego rozłączenia funkcji elektrycznych, jednak zamawiający oczekuje  aby łóżko posiadało jakąkolwiek blokadę funkcji elektrycznych

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 430-810 mm, co gwarantuje pełny komfort pacjentowi ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne z Trendelenburgiem i anty Trendelenburgiem  15º co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego  ?

TAK - Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne o w/w parametrach oraz łóżko które nie posiada  funkcji Trendelenburga i anty Trendelenburga,

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne bez wyłącznika funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją (na panelu sterowniczym) ?

TAK - Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne bez wyłącznika funkcji elektrycznych z diodową  sygnalizacją oraz łóżko bez panelu sterowniczego umożliwiającego uzyskanie pozycji krzesła kardiologicznego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga, pozycji CPR oraz pozycji antyszokowej

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne bez centralnego wyłącznika funkcji elektrycznych ?

TAK - Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne bez centralnego wyłącznika funkcji elektrycznych ?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, głębokości 400 mm, wysokości 860 mm, co nieznacznie różki się od parametrów oczekiwanych ?

TAK Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 760-1060mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego ?

TAK

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w szufladę oraz szafeczkę z drzwiczkami ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z mechanizmem hamulcowym przy kółkach ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki na obuwie ?

NIE

- Czy Zamawiający wydzieli łóżka lub szafki przyłóżkowe do odrębnego pakietu ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 4 i 5 ) z regulacją wysokości w zakresie 450-800 mm ?

NIE – dotyczy pozycji 4

TAK – dotyczy pozycji 5

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 4 i 5) o wymiarach zewnętrznych szerokość 863 mm, długość 2178 mm ?

NIE – dotyczy pozycji 4

TAK – dotyczy pozycji 5

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 4 i 5) bez płyty nożnej ? Prosimy o wskazanie co zamawiający rozumie przez  „płyta nożna”

NIE – dotyczy pozycji 4

TAK – dotyczy pozycji 5

Przez płytę nożną  Zamawiający rozumie podnóżek umożliwiający choremu bezpieczne przemieszczenie się do pozycji pionowej.

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 4 i 5) bez wałka pod głowę i podrączek ?

NIE – dotyczy pozycji 4

TAK – dotyczy pozycji 5

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) z Trendelenburgiem 15º i anty Trendelenburgiem 12º ?

TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) bez piątego koła ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) z bezpiecznym obciążeniem 200 kg

TAK

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) którego konstrukcja oparta jest na pantografie ?

NIE

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) z barierkami bocznymi chroniącymi pacjenta na całej długości leża (długość barierek ok. 2/3 długości leża ?

Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) z uchwytem do przetaczania nie zintegrowanym z barierkami bocznymi ?

Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek (pozycja 5) chowanymi z boku leża, nie stwarzającymi trudności dla pacjenta ?

Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli wózek z pozycji 6 do odrębnego pakietu ?

NIE

- Czy zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?

Zgodnie z pkt. III.6.b) SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ( na poszczególne pozycje).

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia           z 17 sierpnia 2009 r. na 30 września 2009 r.? Jeżeli nie to na jaki możliwie długi okres realizacji Zamawiający wyrazi zgodę?

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.09.2009 r. ani na żaden inny.